NÁVOD

K OBSLUZE

KOMBINOVANÝ DETEKTOR PLYNU

KD2

Použití:

Kombinovaný detektor KD2 je přenosný přístroj určený k indikaci oxidu uhelnatého (CO) a hořlavých plynů (kalibrováno na metan - CH4) v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Lze ním přibližně indikovat překročení hygienických mezí CO (26ppm pro dlouhodobý a 130ppm pro krátkodobý pobyt). Je  vhodný i k vyhledávání místa úniku hořlavého plynu, nebo jako osobní monitor při pobytu v prostorách s možností výskytu CO nebo hořlavého plynu (100% dolní meze výbušnosti CH4 = 5%objemu). Přístroj je napájen vnitřním akumulátorem, ale může pracovat i trvale na síťový adaptér, při čemž je automaticky dobíjen a udržován akumulátor. Kapesní provedení, počítačová kompenzace nelinearity čidel spolu s výše popsanými vlastnostmi, činí z detektoru moderní bezpečnostní prvek vhodný pro mnoho odvětví.

Popis přístroje:

Detektor má plochý obdélníkový tvar se zúženým koncem. V něm je na vrchní straně umístěno čidlo hořlavých plynů(3) a z boku otvory pro vstup oxidu uhelnatého (4). Uprostřed přístroje je ovládací tlačítko (1), nad ním světelná stupnice s popisem detekovaných hodnot (2) a otvor zvukové signalizace (5). Na boku je zdířka pro připojení síťového adaptéru (6) a optická signalizace dobíjení (7). Na zadní straně je otvor pro zavěšení detektoru na zeď a výrobní štítek doplněný heslovitým popisem ovládání.

Technické parametry:

Název / Typ:		Kombinovaný detektor plynu / KD2

Indikované plyny:	oxid  uhelnatý (dále jen CO), hořlavé plyny (dále jen CH4)

Detekce CH4:		0,03;  0,06;  0,12;  0,25;  0,5;  1;  2;  4  % objemu (=80%DMV)

Detekce CO:		20 až 400ppm  (hodnoty na přístroji jsou pouze orientační!)

Napájení:    		vnitřní akumulátor 9V / vnější zdroj 12V,200mA

Indikace:		světelným sloupcem, akustická(opakovaný tón podle zjištěné hodnoty)

Ovládací prvek:			jedno multifunkční tlačítko

Rozměr / hmotnost:		150x50x23mm / 140g

Strana 1

Vlastnosti detektoru:

Doba provozu na akumulátor	 Zahřívání čidla	      Odezva	Zotavení

-CH4 nepřetržitý provoz:	1hod.*	  12s(4 až 240s)	     0,2s*	         1s (až 30s)*

-CH4 úsporný provoz:		8hod.*	  120 až 240s	     10 až 240s	120 až 240s

-CO nepřetržitý provoz:	2,5hod.* 	  30 až 240s	     10 až 20s	10 až 30s

-CO úsporný provoz:		20hod.*	  160 až 280s	     30 až 240s	120 až 240s

Pracovní prostředí:		obyčejné

Pracovní teplota / vlhkost:			0oC  až  +40oC  /  20 až 80%

Skladovací teplota / vlhkost / tlak:	10oC až +30oC / 20 až 80% / 80 až 110 kPa

Popis funkcí a ovládání:

Všeobecně:

Před započetím měření vždy probíhá zahřívání čidla. Projeví se pravidelným blikáním  světelného  pole  příslušného  plynu. Zahřívání  trvá  15sekund až 2 minuty (závisí na době nepoužití čidla) a detektor při něm koncentraci nevyhodnocuje. Po zahřívání se světelné pole rozsvítí trvale a od tohoto okamžiku probíhá vyhodnocení. Činnost detektoru je indikována také krátkým zvukovým signálem opakovaným po 4sec (pokud není vypnuta akustická signalizace, viz níže). Za přítomnosti plynu svítí ještě světelné pole odpovídající zjištěné koncentraci. Rychlost opakování zvukového signálu se mění podle indikované koncentrace.

Detektor se vypíná jedním krátkým stiskem tlačítka (nemá vliv na dobíjení akum.).

Detekce hořlavého plynu:

Zapíná se jedním krátkým stiskem tlačítka (z vypnutého stavu). Je signalizována prvním světelným polem označeným "CH4". Indikovaná hodnota odpovídá stupnici nad názvem veličiny, tedy pravé stupnici.

Detekce oxidu uhelnatého:  **

Zapíná   se   dvěma   krátkými   stisky   ( z  vypnutého  stavu ).  Je signalizována druhým světelným  polem  označeným  "CO".  Indikovaná hodnota odpovídá stupnici nad názvem veličiny, tedy levé stupnici.

Současná detekce hořlavého plynu a CO: **

Zapíná se třemi krátkými stisky (z vypnutého stavu). Je signalizována prvním               i druhým světelným polem. Indikovaná hodnota odpovídá stupnici nad popisem veličiny.  O kterou veličinu jde, lze rozlišit z krátkého problikávání veličiny příslušející k vyšší hodnotě.

Ukazatel vybytí baterie

Je znázorněn souvislým světelným sloupcem při podržení tlačítka na 1 až 3 sekundy. Po uvolnění tlačítka pokračuje detektor v původní funkci.

* Platí pouze pro nový přístroj. Zhoršuje se s časem a zanesením čidla, příp.jinými vlivy.

**Čidlo CO slabě reaguje i na hořlavé plyny, proto je vhodné jeho případný výskyt rozlišit ověřením nepřítomnosti hořlavých plynů!

Strana 2

Úsporný provoz:

Zapíná se podržením tlačítka déle než 4 sekundy. Je vhodné nejprve zapnout nepřetržitý provoz indikovaného plynu a potom přepnout úsporný provoz. (Spustíte-li úsporný provoz z vypnutého stavu, budou monitorovány oba plyny.) Při úsporném provozu probíhá vyhodnocení jednou za 2 minuty.

Úsporný provoz je indikován krátkým problikáváním světelného pole u detekované veličiny, případně i pole indikujícího zvýšenou koncentraci.

Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace:

Je-li nevhodné neustálé opakování zvukového signálu, lze ho vypnout (/zapnout) stiskem tlačítka pětkrát po sobě. Po té detektor pokračuje v původní funkci. (Při nenulové koncentraci je zvukový signál stále aktivní!)

Zobrazení nejvyšší koncentrace:

Nejvyšší koncentraci detekovanou od zapnutí přístroje lze zobrazit stiskem tlačítka   dvakrát, a to jednou krátce a podruhé tlačítko podržet. Bude tak zobrazena nejvyšší naměřená koncentrace té veličiny která je právě zapnuta. Po uvolnění tlačítka detektor pokračuje v původním funkci. Paměť nejvyšší koncentrace se nuluje vypnutím detektoru  alespoň na 5 sekund při odpojeném vnějším zdroji.

Dobíjení:

Pracuje nezávisle na provozu detektoru za podmínky, že je připojen vnější zdroj. Dobíjení signalizuje červená kontrolka vedle dobíjecí  zdířky.  Po  plném  nabití je stav akumulátoru udržován krátkými proudovými impulzy a problikává kontrolka dobíjení.

Bezpečnostní opatření:

-Pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej.

-Detektor KD2 je určen výhradně do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

-Detektor chraňte před vodou,agresivními látkami, znečištěním,nárazy v zapnutém stavu! -K dobíjení používejte jen síťový adaptér dodaný s detektorem !

-Po skončení práce s KD2 zkontrolujte reakci čidla CH4 na plyn! (např. sfouknutým plynovým zapalovačem. Stejně lze ověřit CO viz Popis přístroje-4, reakce je pomalejší.)

Údržba a servis:

Kalibraci detektoru provádí 1x za rok výrobce nebo pověřená osoba. O kalibraci         je nutné uchovat záznam.

Opakovaný sestupný zvukový signál při klesajícím světelném sloupci upozorňuje              na vybití akumulátoru - je nutné jej nabít. Životnost akumulátoru je obvykle 2 až 4 roky.

Pokud detektor signalizuje výskyt plynu v čistém ovzduší, je nutné ponechat jej zapnutý až 30 minut čímž se čidla zformují a vyčistí (k této situaci může dojít po delším odstavení nebo vypnutím při detekci vysoké koncentrace, i při náhlé změně teploty).

Trvalé blikání CH4 s pravidelným tónem signalizuje přerušení čidla hořlavých plynů - je nutné nechat provést výměnu čidla!

Životnost čidel, při šetrném zacházení, je delší než 7let.

Strana 3

Záruka na detektor je 24 měsíců ode dne prodeje a nevztahuje se na vady způsobené opotřebením či nevhodným zacházením. Záruční i pozáruční servis zajišťuje výrobce.

Záruka se nevztahuje na plynová čidla -může je zničit silný náraz při zapnutém stavu!

Na detektor KD2 je vydáno ES prohlášení o shodě (dle NV 616/2006 sb.) podložené zkušebním protokolem č. 3620/09 vydaným ITC, a.s. Zlín.

Detektor KD2 je též ve shodě s ČSN EN 61779-4 a ČSN EN 45544-2, viz certifikát č.3076-175/D/2008 vydaný VVUÚ,a.s. Ostrava - Radvanice.

Obalový materiál uschovejte a použijte při zaslání detektoru na pravidelnou kalibraci.

Adresa výrobce:

Josef Vobejda				tel: 604 387530

T. Novákové 155			E-mail: jves@volny.cz

539 44 PROSEČ			www.microdet.cz

Výrobní program:

Detektor KD2 (pro kotelny) a KD2 s hlavicí (pro techniky),ústředna pro 4 detektory KD2, programovatelné automaty PLC + zakázkový vývoj.

Strana 4

DETEKČNÍ HLAVICE

pro KD2

Použití:

Detekční hlavice mírně pozmění účel Kombinovaného detektoru plynu KD2. Díky malému průměru a délce usnadňuje vyhledávání úniku hořlavých plynů v hůře přístupných částech zařízení. Mění tak oblast použití detektoru spíše pro servisní a revizní techniky, než jako stabilní hlásič pro trvalou kontrolu. Čidlo CO zůstává uvnitř pouzdra a všechny funkce přístroje odpovídají návodu pro KD2 !

Mechanické odlišnosti KD2 s detekční hlavicí:

a) Čidlo hořlavých plynů (pozice 3 na obrázku ze strany 1) je nahrazeno detekční hlavicí

na kroucené šňůře.

b) Na zadní straně přístroje není otvor pro zavěšení na zeď.

Technické parametry detekční hlavice:

Průměr / délka hlavice:	    10mm / 110mm

Délka kroucené šňůry:	    max. 1,2m

Umístění plynového čidla:	    na konci úzké části hlavice (pozice 1)

Zajištění jakosti výrobku:

Detekční hlavice je vyrobena výhradně z certifikovaných součástek, její montáž a testování je stejné jako u KD2.

Údržba a servis:

Chraňte hlavici před znečištěním, před nárazy v zapnutém stavu a před hořlavými plyny vysoké koncentrace! (Jakmile stupnice CH4 přesáhne 2%, foukněte na čidlo čistý vzduch kolmo k ose hlavice!) Opotřebení čidla se projeví zpomalením odvětrání plynu, pak zpomalením reakce i snížením citlivosti na plyn - čidlo je potom nutné nechat vyměnit!

UPOZORNĚNÍ : Po skončení práce s detektorem ověřte reakci detekční hlavice na plyn  (např. plynem ze zapalovače - dbejte na to, aby při tom stupnice nepřesáhla 2%) - snížíte tak riziko přehlédnutí úniků plynu, po případném poškození čidla během práce!

Detektor KD2 lze použít k vyhledávání úniku většiny hořlavých plynů (pokud na ně reaguje). Ale k detekci ovzduší (= prevenci výbuchu či otravy) použijte KD2 pouze

pro CH4 a CO - na jiné plyny nemusí KD2 reagovat s potřebnou citlivostí !

Strana 5